|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРУЛ**  **ОКРОТИРИИ СЭНЭТЭЦИЙ**  **АЛ РЕПУБЛИЧИЙ**  **МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ** | Без названия (1) | **МIНICТЕРСТВО**  **ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я**  **ПРИДНIСТРОВСЬКОI**  **МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ** |

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

8 апреля 2021 г. № 22

г. Тирасполь

**ПРОТОКОЛ**

**заседания тендерной комиссии**

**Министерства здравоохранения**

**Приднестровской Молдавской Республики**

**на приобретение эндоскопической системы**

**для исследования желудочно-кишечного тракта**

**в рамках исполнения Программы развития**

**материально-технической базы сметы расходов**

**Фонда капитальных вложений на 2021 год**

(1-ый день I этапа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Состав тендерной комиссии:** |  |
| Председатель комиссии: | Булига Т.В. |
| Заместитель председатель комиссии: | Кузнецов А.Г. |
| Члены комиссии: | Музыка Е.Н.  Цушко Е.С.  Любенко А.В.  Олиниченко Д.В. |
| Секретариат: | Тиханская Е.А.  Киржой Ю.О. |
| **Присутствовали:**  Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики  Представитель ООО «Витодар» – Копцива Л.Н.  Директор ООО «Екипамед Интер» – Унту Ю.С.  Представитель ООО «Медфарм» – Ковалевич Е.А.  Директор ООО «Ретива Торг» – Мирошник Н.Н.  Представитель ООО «Ретива Торг» – Васильев И.И.  Представитель ООО «Ретива Торг» – Мукашов А.И.  И.о. директора ГУП «ЛекФарм» – Морозова А.А.  Представитель ГУП «ЛекФарм» – Суркова Т.С.  Директор ГУП «Специальная техника и снаряжение» – Гуцол Э.А. | |
| **Отсутствовали:** |  |
| Заместитель председателя комиссии:  Секретариат: | Кузнецов А.Г.  Киржой Ю.О. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** |
| **1** | Эндоскопическая система для исследования желудочно-кишечного тракта | 1 ед. |

**Техническое задание к эндоскопической системе для исследования желудочно-кишечного тракта**

| **№ п/п** | **Параметры** | **Требования** | **Соответствие требованию** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие требования** | | | | |
| **1.1** | Модель | указать | обязательно |  |
| **1.2** | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| **1.3** | Год выпуска, не ранее | 2020 | обязательно |  |
| **1.4** | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| **1.5** | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| **2. Видеогастроскоп** | | | | |
| **2.1** | Система передачи изображения | оптико-электронная | обязательно |  |
| **2.2** | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов. | наличие | обязательно |  |
| **2.3** | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |  |
| **2.4** | Возможность подключения к видеосистеме | наличие | обязательно |  |
| **2.5** | Возможность полного погружения аппарата в дезинфицирующий раствор | наличие | обязательно |  |
| **2.6** | Направление обзора | 0º (прямой обзор) | обязательно |  |
| **2.7** | Угол поля зрения, º, не менее | 140 | обязательно |  |
| **2.8** | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 9,4 | обязательно |  |
| **2.9** | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 9,3 | обязательно |  |
| **2.10** | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 2,8 | обязательно |  |
| **2.11** | Диапазон угла изгиба дистального конца:  - вверх, º, не менее  - вниз, º, не менее  -вправо/влево, º, не менее | 210  90  100 | обязательно |  |
| **2.12** | Глубина резкости, мм, не хуже | 4-100 | обязательно |  |
| **2.13** | Рабочая длина, мм, не менее | 1030 | оптимально |  |
| **2.14** | Инструменты, принадлежности и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом, кейс для хранения в комплекте | наличие | обязательно |  |
| **3. Видеоколоносокоп** | | | | |
| **3.1** | Система передачи изображения | оптико-электронная | обязательно |  |
| **3.2** | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов. | наличие | обязательно |  |
| **3.3** | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |  |
| **3.4** | Возможность подключения к видеосистеме | наличие | обязательно |  |
| **3.5** | Возможность полного погружения аппарата в дезинфицирующий раствор | наличие | обязательно |  |
| **3.6** | Направление обзора | 0º (прямой обзор) | обязательно |  |
| **3.7** | Угол поля зрения,º, не менее | 140 | обязательно |  |
| **3.8** | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 12,8 | обязательно |  |
| **3.9** | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 12,8 | обязательно |  |
| **3.10** | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 3,6 | обязательно |  |
| **3.11** | Диапазон угла изгиба дистального конца:  - вверх/вниз, º, не менее  - вправо/влево, º, не менее | ±180  ±160 | обязательно |  |
| **3.12** | Глубина резкости, мм, не хуже | 3-100 | обязательно |  |
| **3.13** | Рабочая длина, мм, не менее | 1650 | оптимально |  |
| **3.14** | Инструменты, принадлежности и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом, кейс для хранения в комплекте | наличие | обязательно |  |
| **4. Видеосистема** | | | | |
| **4.1** | Система обработки видеоизображения высокого разрешения, не хуже HD | наличие | обязательно |  |
| **4.2** | Совместимость с предлагаемым эндоскопическим оборудованием | наличие | обязательно |  |
| **4.3** | Технология усиления оптических изображений, позволяющая улучшить изображение сосудов и других структур на поверхности слизистой оболочки | наличие | обязательно |  |
| **4.4** | Источник света | наличие | обязательно |  |
| **4.4.1** | Тип источника света | светодиодный | оптимально |  |
| **4.5** | Функции «стоп-кадр», архивация и документирование | наличие | обязательно |  |
| **4.6** | Возможность настройки баланса белого | наличие | обязательно |  |
| **4.7** | Совместимость с медицинским монитором (включая все необходимые кабели и пр.) | наличие | обязательно |  |
| **5. Медицинский монитор** | | | | |
| **5.1** | Совместимый с видеосистемой жидкокристаллический медицинский монитор | наличие | обязательно |  |
| **5.2** | Диагональ, “, не менее | 24 | обязательно |  |
| **5.3** | Угол обзора (по горизонтали и вертикали), º, не менее | 176 | оптимально |  |
| **5.4** | Разрешение, пикселей, не менее | 1920×1080 | обязательно |  |
| **5.5** | Все необходимое для крепления на передвижной стойке в комплекте | наличие | обязательно |  |
| **6. Дополнительное оборудование** | | | | |
| **6.1** | Передвижная стойка (с возможностью размещения и работы всего обозначенного оборудования) | наличие | обязательно |  |
| **6.2** | Аппарат электрохирургический высокочастотный (с режимами монополярной и биполярной коагуляции, совместимый с эндоскопическим оборудованием) | наличие | обязательно |  |
| **6.3** | Помпа ирригации (диапазоне изменения потока не менее 0-500 мл/мин, все необходимые принадлежности в комплекте, совместимость с эндоскопическим оборудованием) | наличие | обязательно |  |
| **6.4** | Отсасыватель эндоскопический (время непрерывной работы не менее 90 мин все необходимые принадлежности в комплекте, совместимость с эндоскопическим оборудованием) | наличие | обязательно |  |
| **6.5** | Шкаф для хранения эндоскопов (для хранения не менее трех гибких эндоскопов, бактерицидная лампа для создания необходимого уровня стерильности) | наличие | обязательно |  |
| **7. Дополнительный эндоскопический инструментарий** | | | | |
| Видеоколоноскопия | | | | |
| **7.1** | Щипцы для биопсии, овальные, тип-аллигатор + крысиный зуб, с иглою, с подвижными браншами, с отверстиями | наличие | обязательно |  |
| **7.1.1** | Совместимость с инструментальным каналом видеоколоноскопа, длина не менее 2300 мм | наличие | обязательно |  |
| **7.2** | Щипцы для биопсии, овальные, с иглою, с отверстиями | наличие | обязательно |  |
| **7.2.1** | Совместимость с инструментальным каналом видеоколоноскопа, длина не менее 2300 мм | наличие | обязательно |  |
| **8. Условия поставки** | | | | |
| **8.1** | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| **8.2** | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | наличие | обязательно |  |
| **8.3** | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| **8.4** | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| **8.5** | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |  |
| **8.6** | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| **8.7** | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| **8.8** | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Тендерная комиссия Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации», в действующей редакции.

***8 апреля 2021 года – первый день первого этапа заседания тендерной комиссии***

**СЛУШАЛИ:**

На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики ([www.minzdrav.gospmr.org](http://www.minzdrav.gospmr.org)) 25 марта 2021 года размещена детальная информация о проведении Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики тендера на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений   
на 2021 год.

Заявки на участие в тендере принимались до 17 часов 00 минут 7 апреля 2021 года включительно.

До указанного срока в секретариат тендерной комиссии поступило 6 (шесть) заявок на участие в тендере от следующих хозяйствующих субъектов:

**1. ООО «Витодар», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь, пер. Христофорова, д. 3

Банк: ЗАО «Приднестровский сберегательный банк» Куб 29

Кор. счет: 20210000094

Расч. счет: 2212290000000985

Фискальный код: 0200041270

Директор – Баркарь Нина Павловна

e-mail: [vitodar@yahoo.com](mailto:vitodar@yahoo.com), [vitodar2019@mail.ru](mailto:vitodar2019@mail.ru)

тел./факс: + (373) 533 533 59

моб. тел.: + (373) 779 06241

**2. ООО «Екипамед Интер», ПМР:**

MD-3200 ПМР г. Бендеры ул. Мичурина 5а кв. 30

р/с 2212380000000370 в Бендерском филиале 6706

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Бендеры КУБ 38

к/с 20210000094 ф/к 0300043970

Директор – Унту Юрий Семенович

e-mail: [ekipamed@mail.ru](mailto:ekipamed@mail.ru)

Контактные телефоны: 0 (778) 1-88-02; 00 (373) 680-22-557; 00 (373) 795-55-282

**3. ООО «Медфарм», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь ул. Шевченко 97,

р/с 2212160000015345 КУБ 16

в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь

ф/к 0200046742, к/с 20210000087

Директор – Ярыч Игорь Теодорович

e-mail: [medpharm.pmr@mail.ru](mailto:medpharm.pmr@mail.ru)

Контактный телефон: т/ф 0 (533) 5-20-30.

**4. ООО «Ретива Торг», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь, ул. Краснодонская д. 84 кв. 41

ф/к: 02000436677

р/с 2212160000008639 в ЗАО Аграпромбанк

Директор – Мирошник Наталья Николаевна

e-mail: [retiva.a@gmail.com](mailto:retiva.a@gmail.com)

Контактные телефоны: 0 (533) 6-60-18, 0 (777) 5-50-51.

**5. ГУП «ЛекФарм», ПМР:**

MD-4500, ПМР, г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 33а

р/с 2211410000000030, КУБ. 41 в филиале

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Дубоссары

ф/к 0700044845, к/с 20210000094

И.о. директора – Морозова Ася Алексеевна

e-mail: [lekfarm2012@mail.ru](mailto:lekfarm2012@mail.ru)

Контактный телефон: 0 (215) 2-62-14, тел/факс (215) 2-62-13.

**6. ГУП «Специальная техника и снаряжение», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь ул. Манойлова, 68,

ф/к 0200039077, р/с 2211290000000048

в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», КУБ 29

Директор – Гуцол Эдуард Анатольевич

e-mail: [stis3@inbox.ru](mailto:stis3@inbox.ru)

Контактный телефон: 0 (533) 9-71-72.

Согласно части 4 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции,   
8.04.2021 г. – в день, обозначенный в объявлении о проведении тендера, секретариат тендерной комиссии осуществил вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере. В процессе вскрытия конвертов секретариатом осуществлена проверка соответствия представленных документов перечню документов, заявленных в объявлении о проведении тендера, по результатам которой было установлено, что заявки на участие в тендере всех хозяйствующих субъектов соответствуют требованиям к перечню необходимых документов, заявленных в объявлении о проведении тендера.

В соответствии с частью 6 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, секретариатом осуществлено занесение информации, содержащейся в заявке, в общую сводную таблицу.

**Сводная таблица представленных заявок на участие в тендере прилагается.**

Заседание тендерной комиссии объявляется открытым.

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Булига Т.В.:** Сегодня, 8 апреля 2021 года, проводится первый этап заседания тендерной комиссии н на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год. На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 25 марта 2021 года была размещена информация о проведении тендера ([www.minzdrav.gospmr.org](http://www.minzdrav.gospmr.org)).

На тендер поступило 6 (шесть) заявок на участие в тендере от хозяйствующих субъектов: ООО «Витодар», ООО «Екипамед Интер», ООО «Медфарм», ООО «Ретива Торг», ГУП «ЛекФарм», ГУП «Специальная техника и снаряжение».

Согласно части 4 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, в процессе вскрытия конвертов секретариатом осуществлена проверка соответствия представленных документов перечню документов, заявленных в объявлении о проведении тендера, по результатам которой было установлено, что заявки на участие в тендере всех хозяйствующих субъектов соответствуют требованиям к перечню необходимых документов, заявленных в объявлении о проведении тендера.

На основании вышеизложенного выношу на голосование вопрос о допуске к участию в первом этапе тендера на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений   
на 2021 год всех хозяйствующих субъектов.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 5 (пять) – единогласно,*

*«ПРОТИВ» – 0 (ноль),*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)*

**Булига Т.В.:** По итогам рассмотрения заявок, включенных в общую сводную таблицу, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к предмету тендера по каждому участнику в отношении каждой позиции, у тендерной комиссии отсутствует возможность принятия решения о допуске или недопуске ко второму этапу тендера хозяйствующих субъектов ввиду необходимости получения заключения заседания Комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по формированию потребности в товарах (работах, услугах) для нужд подведомственных учреждений, по рассмотрению и определению соответствия/несоответствия заявок на участие в тендере.

Согласно части 8 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, комиссия в праве принять решение о переносе заседания комиссии в случае, если для принятия решения о соответствии или несоответствии рассматриваемой заявки требованиям к предмету тендера необходимо наличие заключения соответствующих экспертов.

Также руководствуясь частью 2 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, комиссия вправе принять решение о проведении первого и второго этапов тендера в 1 (один) день.

На основании вышеизложенного выношу на голосование вопрос о проведении первого и второго этапов тендера на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений   
на 2021 год 14 апреля 2021 года в 14:00 часов, также коммерческие предложения принимаются до 13 апреля 2021 года до 17:00 часов.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 5 (пять) – единогласно,*

*«ПРОТИВ» – 0 (ноль),*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)*

**РЕШИЛИ:**

**I.** Допустить к участию в первом этапе тендера на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год всех хозяйствующих субъектов.

**II.** Провести первый и второй этапы тендера на приобретение эндоскопической системы для исследования желудочно-кишечного тракта в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год 14 апреля 2021 года в 14:00 часов, также коммерческие предложения принимаются до 13 апреля 2021 года до 17:00 часов.

Заседание тендерной комиссии объявляется закрытым.