**Медико-технические требования к концентратору кислорода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| **Общие требования** |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |   |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2019 | обязательно |  |
| 1.4 |  Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или Республики Беларусь | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
|  **Концентратор кислорода** |
| 3.1 | Концентрация кислородо-воздушной смеси при максимальной производительности, %, не менее | 90 | обязательно |  |
| 3.2 | Производительность, л/мин, не хуже  | 5-10 | обязательно |  |
| 3.3 | Время выхода в рабочий режим, мин, не более | 5 | оптимально |  |
| 3.4 | Уровень шума, дБ, не более  | 55 | оптимально |  |
| 3.5 | Возможность увлажнения кислородного концентрата | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Материал корпуса | ударопрочный пластик | обязательно |  |
| 3.7 | Колесные опоры | наличие | оптимально |  |
| 3.8 | Вес, кг, не более | 25 | оптимально |  |
|  **Условия поставки** |
| 9.1 | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее  | 12 месяцев | обязательно |   |
| 9.2 | Ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 9.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |   |
| 9.4 | Инструкция пользователя на русском языке  | наличие | обязательно |  |
| 9.5 | Авторизированный сервисный центр по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | наличие | обязательно |   |
| 9.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 9.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 9.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |