Медико-технические требования к расходным материалам и изделиям медицинского назначения для гемодиализа.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гемодиализатор №1. |
| 1.1 | Эффективная поверхность мембраны, м2 | 1,35-1,45 | обязательно |  |
| 1.2 | Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее | 250 | обязательно |  |
| 1.3 | Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее | 220 | обязательно |  |
| 1.4 | Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее | 190 | обязательно |  |
| 1.5 | Клиренс по витамину В12 *, мл/мин, не более | 120 | обязательно |  |
| 1.6 | Метод стерилизации | паровая | обязательно |  |
| * - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин |
| 2. Гемодиализатор №2. |
| 2.1 | Эффективная поверхность мембраны, м2 | 1,75-1,85 | обязательно |  |
| 2.2 | Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее | 260 | обязательно |  |
| 2.3 | Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее | 230 | обязательно |  |
| 2.4 | Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее | 210 | обязательно |  |
| 2.5 | Клиренс по витамину В12 *, мл/мин, не более | 140 | обязательно |  |
| 2.6 | Метод стерилизации | паровая | обязательно |  |
| * - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин |
| 3. Гемодиализатор №3. |
| 3.1 | Эффективная поверхность мембраны, м2 | 1,95-2,05 | обязательно |  |
| 3.2 | Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее | 280 | обязательно |  |
| 3.3 | Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее | 250 | обязательно |  |
| 3.4 | Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее | 230 | обязательно |  |
| 3.5 | Клиренс по витамину В12 *, мл/мин, не более | 140 | обязательно |  |
| 3.6 | Метод стерилизации | паровая | оптимально |  |
| * - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин |
| 4. Кровопроводящая магистраль №1. |
| 4.1 | Возможность подключения к диализаторам, сосудистому доступу, различным перфузионным магистралям | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Возможность использования при проведении гемодиализа на аппарате 4008S classix | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Заполняющая магистраль с пластиковой иглой и зажимом | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Воздушная ловушка с пониженным тромбообразованием | наличие | обязательно |  |
| 4.6 | Линия для введения антикоагулянта | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Мешок для сбора физиологического раствора, предназначенного для промывки и заполнения контура | наличие | обязательно |  |
| 4.8 | Объём заполнения, мл, не более | 170 | обязательно |  |
| 4.9 | Переходник для возможности закольцовывания магистралей | наличие | обязательно |  |
| 5. Кровопроводящая магистраль №2. |
| 5.1 | Возможность подключения к диализаторам, сосудистому доступу, различным перфузионным магистралям | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Возможность использования при проведении гемодиализа на аппарате 5008S | наличие | обязательно |  |
| 5.3 | Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами | наличие | обязательно |  |
| 5.4 | Заполняющая магистраль с пластиковой иглой и зажимом | наличие | обязательно |  |
| 5.5 | Воздушная ловушка с пониженным тромбообразованием | наличие | обязательно |  |
| 5.6 | Линия для введения антикоагулянта | наличие | обязательно |  |
| 5.7 | Мешок для сбора физиологического раствора, предназначенного для промывки и заполнения контура | наличие | обязательно |  |
| 5.8 | Объём заполнения, мл, не более | 140 | обязательно |  |
| 5.9 | Переходник для возможности закольцовывания магистралей | наличие | обязательно |  |
| 6. Артериальная фистульная игла №1 |
| 6.1 | Внутренний диаметр иглы, мм | 1,8 | обязательно |  |
| 6.2 | Длина иглы, мм | 25 | оптимально |  |
| 6.3 | Длина магистрали, мм | 150 | обязательно |  |
| 6.4 | Пластиковый зажим на магистрали | наличие | обязательно |  |
| 6.5 | Вращающиеся "крылышки" и цветовая кодировка диаметра иглы | наличие | обязательно |  |
| 6.6 | Модификация иглы с боковым отверстием | наличие | обязательно |  |
| 7. Венозная фистульная игла №1. |
| 7.1 | Внутренний диаметр иглы, мм | 1,8 | обязательно |  |
| 7.2 | Длина иглы, мм | 25 | оптимально |  |
| 7.3 | Длина магистрали, мм | 150 | обязательно |  |
| 7.4 | Пластиковый зажим на магистрали | наличие | обязательно |  |
| 7.5 | Вращающиеся "крылышки" и цветовая кодировка диаметра иглы | наличие | обязательно |  |
| 8.Артериальная фистульная игла №2. |
| 8.1 | Внутренний диаметр иглы, мм | 1.5 | обязательно |  |
| 8.2 | Длина иглы, мм | 20 | оптимально |  |
| 7.3 | Длина магистрали, мм | 150 | обязательно |  |
| 7.4 | Пластиковый зажим на магистрали | наличие | обязательно |  |
| 7.5 | Вращающиеся "крылышки" и цветовая кодировка диаметра иглы | наличие | обязательно |  |
| 7.6 | Модификация иглы с боковым отверстием | наличие | обязательно |  |
| 9. Венозная фистульная игла №2. |
| 9.1 | Внутренний диаметр иглы, мм | 1,5 | обязательно |  |
| 9.2 | Длина иглы, мм | 20 | оптимально |  |
| 9.3 | Длина магистрали, мм | 150 | обязательно |  |
| 9.4 | Пластиковый зажим на магистрали | наличие | обязательно |  |
| 9.5 | Вращающиеся "крылышки" и цветовая кодировка диаметра иглы | наличие | обязательно |  |
| 10. Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №1 |
| 10.1 | Состав готовой диализирующей жидкости после смешивания с основным бикарбонатным концентратом и очищенной водой |
| 9.1.1 | Na+, ммоль/л | 138,00 | оптимально |  |
| 10.1.2 | K+, ммоль/л | 2,00 | оптимально |  |
| 10.1.3 | Ca 2+, ммоль/л | 1,75 | оптимально |  |
| 10.1.4 | Mg 2+ , ммоль/л | 0,50 | оптимально |  |
| 9.1.5 | Cl-, ммоль/л | 109,50 | оптимально |  |
| 10.1.6 | HCO3-,ммоль/л | 32,00 | оптимально |  |
| 10.1.7 | CH3COO-, ммоль/л | 3,00 | оптимально |  |
| 10.1.8 | Глюкоза, г/л | 1,00 | обязательно |  |
| 10.2 | Концентрат готов к использованию аппаратами 4008S classix и 5008S | наличие | обязательно |  |
| 10.3 | Концентрат расфасован в канистры из достаточно плотного материала, сохраняющего свою форму | наличие | обязательно |  |
| 10.4 | Объём канистры, л, не более | 8 | оптимально |  |
| 11. Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №2 |
| 11.1 | Состав готовой диализирующей жидкости после смешивания с основным бикарбонатным концентратом и очищенной водой |
| 11.1.1 | Na+, ммоль/л | 138,00 | оптимально |  |
| 11.1.2 | K+, ммоль/л | 3,00 | оптимально |  |
| 11.1.3 | Ca 2+, ммоль/л | 1,50 | оптимально |  |
| 11.1.4 | Mg 2+ , ммоль/л | 0,50 | оптимально |  |
| 11.1.5 | Cl-, ммоль/л | 107,00 | оптимально |  |
| 11.1.6 | HCO3-,ммоль/л | 32,00 | оптимально |  |
| 11.1.7 | CH3COO-, ммоль/л | 6,00 | оптимально |  |
| 11.1.8 | Глюкоза, г/л | 1,00 | обязательно |  |
| 11.2 | Представляет собой набор компонентов для приготовления с помощью миксера Granumix 107S или 507S бикарбонатного кислотного гемодиализного концентрата, готового к использованию аппаратами 4008S classix и 5008S | наличие | обязательно |  |
| 11.3 | Компоненты расфасованы в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты достаточной плотности, которые упакованы в картонную коробку | наличие | обязательно |  |
| 11.3.1 | Объем концентрата, приготовленного из одной коробки, л | 100 | обязательно |  |
| 11.3.2 | Вес одной коробки, кг | 25 | оптимально |  |
| 12. Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной |
| 12.1 | Состав концентрата | гидрокарбонат натрия (NaHCO3) | обязательно |  |
| 12.2 | Тип концентрата | сухой, в мешках | обязательно |  |
| 12.3 | Вес, г, не более | 650 | обязательно |  |
| 12.4 | Возможность использования с аппаратами 4008S classix и 5008S | наличие | обязательно |  |
| 13. Катетерный набор для гемодиализа |
| 13.1 | Одноразовый двухпросветный подключичный катетер из рентгеноконтрастного полиуретана с возможностью соединения с кровопроводящей магистралью для гемодиализа | наличие | обязательно |  |
| 13.2 | Диаметр катетера, мм, не менее | 3,6 | обязательно |  |
| 13.3 | Длина катетера, мм, не менее | 180 | обязательно |  |
| 13.4 | Пункционная игла | наличие | обязательно |  |
| 13.5 | Сосудистый расширитель | наличие | обязательно |  |
| 13.6 | Струна-проводник | наличие | обязательно |  |
| 13.7 | Пластиковые зажимы на магистралях катетера | наличие | обязательно |  |
| 13.8 | Защитные колпачки | наличие | обязательно |  |
| 14. Таблетированная соль |
| 14.1 | Таблетирования соль NaCl, очищенная от йода, предназначенная для регенерации ионообменников в системах водоочистки для получения воды для гемодиализа, соответствующую стандартам AAMI | наличие | обязательно |  |
| 14.2 | Форма упаковки | таблетки 5-10 г в мешках по 25 кг | оптимально |  |
| 14.3 | Возможность использования с действующими системами водоподготовки | наличие | обязательно |  |
| 15. Фильтр тонкой очистки Diasafe |
| 15.1 | Фильтр тонкой очистки концентрата, совместимый с аппаратом Granumix 107S или 507S | наличие | обязательно |  |
| 15.2 | Степень фильтрации, мкр | 1 | обязательно |  |