Объявлен тендер на поставку комплекта оборудования для гистологической лаборатории и передвижных флюорографов

Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет  тендер (газета «Приднестровье» от 16 мая 2018 года)  на поставку комплекта оборудования для гистологической лаборатории и флюорографов передвижных для нужд лечебно-профилактических учреждений:

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Количество единиц | Наименование лечебно-профилактического учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1: |  |  |  |
| 1 | Комплект оборудования для гистологической лаборатории: - аппарат для гистологической обработки тканей – 1 ед., - микротом санный – 1 ед., - водяная баня – 1 ед., - нагревательный столик – 1 ед., - рабочий лабораторный стол с вытяжкой – 1 ед., - станция для вырезки гистологических препаратов – 1 ед., - микроскоп тринокулярный – 1 ед., - ручной диспенсер парафина – 1 ед., - термостат суховоздушный – 1 ед., - аквадистилятор – 1 ед. | 1 ед. | ГУ «Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз» г.Бендеры |
| Лот № 2: |  |  |  |
| 2 | Флюорограф передвижной | 1 ед. | ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно- поликлинической помощи» |
|  |  | 1 ед. | ГУ «Дубоссарская центральная районная больница» |
|  |  | 1 ед. | ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» |

- Участникам тендера в срок до 16:00 часов 25 мая 2018 года представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР в письменной форме, по адресу: ПМР, MD – 3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 20).

(Для нерезидентов ПМР, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты МЗ ПМР                                                    e-mail: minzdravpmr@idknet.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 5-03-96).

- Ведомственный тендер состоится 30 мая 2018 года в 10:00 часов                                   в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

- Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1)	полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2)	технические характеристики, предлагаемой медицинской техники;

3)	наличие сертификата соответствия, протокола испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

4)	возможные условия оплаты (предоплата не более 25%, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать обоснование указанной в заявке предоплаты;

5)	условия и срок поставки предмета тендера.

Поставка должна осуществляется в полном объеме согласно спецификации  к договору после поступления предоплаты;

6)	цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

7)	возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

8)	условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств;

9)	перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

10)	наличие лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).

- К коммерческому предложению должны прилагаться следующие документы:

а)	копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б)	копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в)	свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.

- В случае не предоставления указанной информации,                                                          а так же коммерческие предложения в которых отсутствует обязательный перечень документов рассматриваться не будут.

- Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.

Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу медико-технических требований к медицинскому оборудованию:

Лот №1: Комплект оборудования для гистологической лаборатории.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Аппарат для гистологической обработки тканей |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип аппарата | карусельный | обязательно |  |
| 2.2 | Микропроцессорное управление | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Общее количество емкостей | 11, в том числе 8 с растворами, и 3 термостата для парафиновой пропитки | оптимально |  |
| 2.4 | Объем емкостей, л, не более | 0,8 | обязательно |  |
| 2.5 | Количество корзинок с кассетами, одновременно используемых в цикле программы, шт. | 1 | оптимально |  |
| 2.6 | Количество кассет с образцами тканей, помещаемых в одну корзинку, шт. | 18-20 | оптимально |  |
| 2.7 | Количество одновременно обрабатываемых образцов тканей, шт. | 30-120 | оптимально |  |
| 2.8 | Температура в термостатах с парафином, 0С, не менее | 30-70 | обязательно |  |
| 2.9 | Габаритные размеры (диаметр×высота), см, не более | 530×590 | оптимально |  |
| 2.10 | Масса, кг, не более | 36 | оптимально |  |
| 2.11 | Количество программ гистологической обработки | 6 | оптимально |  |
| 2.12 | Время нахождения корзинки с образцами материала в каждом сосуде и термостате | 1 – 999 | обязательно |  |
| 2.13 | Время нахождения корзинки с образцами материала над каждым сосудом и термостатом, с | 1 – 999 | обязательно |  |
| 2.14 | Частота перемещения (вибрация) корзинки с образцами материала в сосудах с растворами и термостатах с парафином, мин-1 | 1-60 | обязательно |  |
| 2.15 | Отсроченное время включения аппарата в режиме «уик-энда», ч | 0-48 | оптимально |  |
| 2.16 | Работа аппарата в автономном режиме при отключении сетевой электроэнергии, ч, не менее | 6 | обязательно |  |
| 2.17 | Русифицированный интерфейс | наличие | обязательно |  |
| 2.18 | Отображение процесса на дисплее | наличие | обязательно |  |
| 2.19 | Возможность обработки аппарата дезинфицирующими растворами | наличие | обязательно |  |
| 3. Микротом санный |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип аппарата | механический | обязательно |  |
| 3.2 | Вывод информации по настройкам прибора | на выдвижной шкале с тыльной стороны прибора | обязательно |  |
| 3.3 | Вертикальная подача образца в рабочем режиме | автоматизиро-ванная | обязательно |  |
| 3.4 | Диапазон толщины среза, мкм, не более | 1-30 | обязательно |  |
| 3.5 | Минимальное приращение толщины среза, мкм, не более | 1 | обязательно |  |
| 3.6 | Полное вертикальное перемещение образца, мм, не более | 60 | обязательно |  |
| 3.7 | Возможность перемещения образца в устройстве ориентации | наличие | обязательно |  |
| 3.8 | Перемещение санок вдоль оси «Х», мм, не более | 220 | обязательно |  |
| 3.9 | Диапазон заклона ножа в ножедержателе, º, не менее | 0-25 | обязательно |  |
| 3.10 | Возможность установки в ножедержателе ножа или лезвиедержателя с одноразовыми лезвиями | наличие | обязательно |  |
| 3.11 | Возможность быстрой замены тисков на кассетодержатель | наличие | обязательно |  |
| 3.12 | Размеры объектов в блоках, мм, не более | 80×60 | обязательно |  |
| 3.13 | Размеры стандартных кассет: длина, мм, не менее ширина, мм, не менее | 40 28 | оптимально |  |
| 3.14 | Большой поддон для отходов | наличие | обязательно |  |
| 3.15 | Лезвиедержатель | наличие | обязательно |  |
| 3.16 | Кассетодержатель | наличие | обязательно |  |
| 3.17 | Габаритные размеры, мм, не более | 385×290×250 | оптимально |  |
| 3.18 | Масса, кг, не более | 30 | оптимально |  |
| 3.19 | Возможность установки замораживающего столика | наличие | обязательно |  |
| 3.20 | Кнопка ускоренного срабатывания механизма вертикальной подачи на установленную величину среза. | наличие | обязательно |  |
| 3.21 | Лезвия микротомные, совместимые с аппаратом, шт., не менее | 250 | обязательно |  |
| 4.Водяная баня |  |  |  |  |
| 4.1 | Рабочий объем, л | 0,25 | оптимально |  |
| 4.2 | Автоматический контроль и поддержание температуры | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Погрешность поддерживаемой температуры, °C, не более | ±2 | обязательно |  |
| 4.4 | Диапазон температур, °C, не менее | 30-80 | обязательно |  |
| 4.5 | Дискретность установки температур, °C, не более | 0,1 | обязательно |  |
| 4.6 | Время выхода на режим, мин., не более | 15 | оптимально |  |
| 4.7 | Масса устройства, кг, не более | 1,9 | оптимально |  |
| 4.8 | Габаритные размеры устройства: | 240 ×180 × 75 | оптимально |  |
| 5. Нагревательный столик |  |  |  |  |
| 5.1 | Автоматический контроль и поддержание температуры | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Погрешность поддерживаемой температуры, °C, не более | ±2 | обязательно |  |
| 5.3 | Диапазон температур, °C, не менее | 30-90 | обязательно |  |
| 5.4 | Размер нагревательной панели, мм, не менее | 240×173 | оптимально |  |
| 5.5 | Дискретность установки температур, °C, не более | 0,1 | обязательно |  |
| 5.6 | Время выхода на режим, мин., не более | 15 | оптимально |  |
| 5.7 | Масса устройства, кг, не более | 3 | оптимально |  |
| 5.8 | Габаритные размеры устройства: | 240 ×173 × 75 | оптимально |  |
| 6. Рабочий лабораторный стол с вытяжкой |  |  |  |  |
| 6.1 | Предназначен для проведения патологоанатомических исследований и судебно-медицинских экспертиз | наличие | обязательно |  |
| 6.2 | Конструкция | металлическая каркасная | обязательно |  |
| 6.3 | Материал поверхности | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 6.4 | Тумба с четырьмя ящиками и выкатной полкой | наличие | оптимально |  |
| 6.5 | Надстройка с вытяжным коробом, двумя полками | наличие | обязательно |  |
| 6.6 | Электропанель с розетками | наличие | обязательно |  |
| 6.7 | Светильник дневного света | наличие | обязательно |  |
| 6.8 | Принудительная вытяжка | наличие | обязательно |  |
| 6.9 | Масса, кг | 55 | оптимально |  |
| 6.10 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 500 | оптимально |  |
| 6.11 | Габаритные размеры, мм | 1470×610×1900 | оптимально |  |
| 7. Станция для вырезки гистологических препаратов |  |  |  |  |
| 7.1 | Металлическая конструкция с полимерным покрытием | наличие | обязательно |  |
| 7.2 | Размеры, мм | 1500×700×2100 | оптимально |  |
| 7.3 | Материал внутренней рабочей поверхности | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 7.4 | Система вентиляции | двухконтурная принудительно/ пассивная | оптимально |  |
| 7.5 | Общее и дополнительное точечное освещение | наличие | обязательно |  |
| 7.6 | Полки для инструментария и растворов | наличие | обязательно |  |
| 7.7 | Возможность хранения влажного архива | наличие | обязательно |  |
| 7.8 | Раковина, кран горячего/холодного водоснабжения, оборудование для канализации | наличие | обязательно |  |
| 7.9 | Встроенная бактерицидная лампа | наличие | обязательно |  |
| 7.10 | Рабочая поверхность | двухсекционная перфорированная | оптимально |  |
| 7.11 | Лупа на гибком держателе | наличие | обязательно |  |
| 8. Микроскоп тринокулярный |  |  |  |  |
| 8.1 | Система освещения | светодиодная с настраиваемой яркостью | оптимально |  |
| 8.2 | Тринокулярная головка с возможностью поворота на 360º | наличие | обязательно |  |
| 8.3 | Широкоформатный окуляр | 10×/18 мм | оптимально |  |
| 8.4 | Револьвер, не менее чем с пятью позициями | наличие | оптимально |  |
| 8.5 | Размер подставки, мм | 125×135 | оптимально |  |
| 8.6 | Объективы: ахроматичесмкие с антигрибковым покрытием 4×, 10×, 40×, 100× 40×, 100× - подпружиненные | наличие | обязательно |  |
| 8.7 | Коаксиальная/острая фокусировка; зубчатая передача с рукояткой для натяжения и системой установки предела | наличие | обязательно |  |
| 8.8 | Конденсор Аббе со встроенной ирисовой диафрагмой | наличие | обязательно |  |
| 8.9 | Напряжение питания, В | 110-230 | оптимально |  |
| 8.10 | Возможность электропитания от сменных батарей | наличие | оптимально |  |
| 8.11 | Вес, кг, не более | 7 | оптимально |  |
| 8.12 | В комплектацию входит оборудование для видеозахвата и визуализации изображений | наличие | обязательно |  |
| 9. Ручной диспенсер парафина |  |  |  |  |
| 9.1 | Возможный объем парафина, кг | 2,5 | оптимально |  |
| 9.2 | Возможность поддержания температуры до 90ºС | наличие | обязательно |  |
| 9.3 | Нагреваемый, самозакрывающийся и непротекаемый кран, позволяющий проводить прямую заливку модулей и рамок | наличие | обязательно |  |
| 9.4 | Применение вакуумного насоса для ускорения плавления парафина | наличие | обязательно |  |
| 9.5 | Материал камеры | анодированный алюминий | обязательно |  |
| 9.6 | Индикатор нагрева | наличие | обязательно |  |
| 9.7 | Регулятор изменения температуры | аналоговый | оптимально |  |
| 9.8 | Размер камеры, мм | 180×100 | оптимально |  |
| 9.9 | Вес аппарата, кг, не более | 25 | оптимально |  |
| 9.10 | Габаритные размеры, мм | 500×570×300 | оптимально |  |
| 10. Термостат суховоздушный |  |  |  |  |
| 10.1 | Объем, л | 80 | оптимально |  |
| 10.2 | Задаваемые температурные режимы, ºС | +5 от окружающей до 70 | обязательно |  |
| 10.3 | Время достижения установленного режима (при температуре +37 ºС), ч, не более | 2 | оптимально |  |
| 10.4 | Дискретность задаваемой температуры, ºС, не более | 0,1 | обязательно |  |
| 10.5 | Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 | обязательно |  |
| 10.6 | Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема камеры относительно заданной, ºС, не более | ±1 | обязательно |  |
| 10.7 | Количество полок стандартное/максимальное | 2/6 | оптимально |  |
| 10.8 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 | оптимально |  |
| 10.9 | Внутренние размеры (длина×ширина×высота), мм | 394×394×490 | оптимально |  |
| 10.10 | Масса, кг, не более | 37 | оптимально |  |
| 11. Аквадистилятор |  |  |  |  |
| 11.1 | Производительность при номинальном напряжении, л/ч, не менее | 10 | обязательно |  |
| 11.2 | Электропитание | переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц | обязательно |  |
| 11.3 | Общий расход воды, л/ч, не более | 250 | обязательно |  |
| 11.4 | Время установления рабочего режима, мин., не более | 30 | оптимально |  |
| 11.5 | Масса, кг, не более | 27 | оптимально |  |
| 11.6 | Электрощит и принадлежности для монтажа в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 12. Условия поставки |  |  |  |  |
| 12.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 12.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 12.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 12.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 12.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес, приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 12.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 12.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 12.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Лот № 2: Флюорограф передвижной.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.6 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 1.7 | Возможность регистрации транспортного средства в ГАИ | наличие | обязательно |  |
| 1.8 | Напряжение питающей сети, В | 220 ±10% | обязательно |  |
| 1.9 | Частота переменного тока в сети, Гц | 50 | обязательно |  |
| 1.10 | Тип питающей сети | однофазная | обязательно |  |
| 2. Шасси |  |  |  |  |
| 2.1 | # Мощность двигателя, л.с., не менее | 177 | обязательно |  |
| 2.2 | # Колесная формула, не хуже | 4×2 | обязательно |  |
| 2.3 | Корпус передвижного модуля | изотермический фургон | обязательно |  |
| 3. Фургон |  |  |  |  |
| 3.1 | # Изготовлен из цельных «сэндвич»-панелей # (армированный пластик – экструдированный пенополистирол – пластик) | наличие | оптимально |  |
| 3.2 | # Основание фургона выполнено из стального профиля, оцинкованное | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Внутри фургона – пластик белого цвета (стены, потолок) | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Наружная и внутренняя обвязка фургона выполнена из алюминиевого профиля | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Пол фургона выполнен из сэндвич-панели, со специальным покрытием противоскользящим, антистатическим | наличие | обязательно |  |
| 3.5.1 | Утеплитель экструдированный пенополистирол, фанера влагостойкая, с наружной стороны фургона пластик | наличие | обязательно |  |
| 3.5.2 | Утеплитель экструдированный пенополистирол, мм, не менее | # 80 | обязательно |  |
| 3.6 | # На правой и левой боковых стенках фургона по одному окну | наличие | оптимально |  |
| 3.7 | На правой и левой боковых стенках фургона по одной двери, проём мм, не менее | 750 × 1880 | оптимально |  |
| 3.8 | Фиксаторы дверей в открытом положении | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | # Приставные лестницы, выполненные из алюминия | наличие | обязательно |  |
| 3.10 | # Поручни лестницы являются съемными (выполненные из нержавеющей стали). | наличие | оптимально |  |
| 3.11 | Под правой дверью (по ходу движения транспортного средства) располагается выдвижная алюминиевая просечная площадка на стальном каркасе, мм, не менее | 800 × 800 | оптимально |  |
| 3.12 | Механизм выдвижения площадки скользящего типа, с фиксацией в транспортном и в рабочем положении | наличие | обязательно |  |
| 3.13 | С левой стороны по ходу движения автомобиля лестница крепится к опорным элементам фургона | наличие | обязательно |  |
| 4. Рентгенозащитная кабина |  |  |  |  |
| 4.1 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1,2 | обязательно |  |
| 4.2 | Подъемник для пациентов | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Дистанционный пульт управления подъемником | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Высота перемещения подъемника, см, не менее | 50 | обязательно |  |
| 4.5 | Размер рентгенозащитного окна в двери кабины, мм, не менее | 356×356 | оптимально |  |
| 4.6 | Свинцовый эквивалент окна, мм, не менее | 2,4 | обязательно |  |
| 4.7 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором | наличие | обязательно |  |
| 4.8 | Гонадная защита | наличие | обязательно |  |
| 4.9 | Защитой черепа и щитовидной железы | наличие | обязательно |  |
| 5. Рентгеновское питающее устройство |  |  |  |  |
| 5.1 | Мощность питающего устройства, кВт | от не менее 15 до не более 25 | обязательно |  |
| 5.2 | Диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ, не менее | 40 – 125 | обязательно |  |
| 5.3 | Шаг изменения анодного напряжения, кВ, не более | 1 | обязательно |  |
| 5.4 | Максимальная потребляемая мощность от сети (кратковременно), кВА, не более | 4 | обязательно |  |
| 5.5 | Пульсации напряжения, %, не более | 4 | обязательно |  |
| 6. Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
| 6.1 | Размер рабочего фокусного пятна, мм, не более | 0,3 × 0,3 | обязательно |  |
| 6.2 | Трубка с вращающимся анодом | наличие | обязательно |  |
| 6.3 | Теплоёмкость излучателя, кДж, не менее | 1200 | обязательно |  |
| 7. Детектор рентгеновского излучения |  |  |  |  |
| 7.1 | Тип | линейный кремниевый детектор | обязательно |  |
| 7.2 | Размер рабочего поля, мм, не менее | 385 × 385 | обязательно |  |
| 7.3 | Пространственное разрешение, п.л./мм, не менее | 2,2 | обязательно |  |
| 7.4 | Динамический диапазон, измеренный в соответствии с методикой п.6.6 СТО 23-2012-001 «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отн. ед., не менее | 400 | обязательно |  |
| 7.5 | Контрастная чувствительность при дозе 250мкР, %, не более | 1,0 | обязательно |  |
| 7.6 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения при контрастной чувствительности 1%, мкР, не более | 250 | обязательно |  |
| 7.7 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более | 10 | обязательно |  |
| 8. Комплектация программно-аппаратного комплекса |  |  |  |  |
| 8.1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога (устанавливается в ЛПУ) | наличие | обязательно |  |
| 8.2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта | наличие | обязательно |  |
| 8.3 | Внешний жесткий USB диск (HDD), Гб, не менее | 500 | обязательно |  |
| 8.4 | Принтер для печати снимков на термопленке и бумаге | наличие | обязательно |  |
| 8.4.1 | Тип печати: прямая термопечать | наличие | обязательно |  |
| 8.4.2 | Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее | 325 | обязательно |  |
| 8.4.3 | Бумага и термоплёнка для принтера не менее чем по 2 рулона | наличие | обязательно |  |
| 8.5 | Офисный лазерный принтер | наличие | обязательно |  |
| 8.5.1 | Формат бумаги | А4 | обязательно |  |
| 8.5.2 | Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее | 1200 | обязательно |  |
| 8.5.3 | Объём памяти, Мб, не менее | 128 | обязательно |  |
| 9. Общие характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 9.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее | 4096 | обязательно |  |
| 9.2 | Операционная система | наличие | обязательно |  |
| 9.3 | Антивирусное программное обеспечения | наличие | обязательно |  |
| 9.4 | Специализированное программное обеспечение | наличие | обязательно |  |
| 9.5 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии | наличие | обязательно |  |
| 9.6 | Источник бесперебойного питания | наличие | обязательно |  |
| 10. Персональные характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта |  |  |  |  |
| 10.1 | Графический ЖК монитор | наличие | обязательно |  |
| 10.1.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 20 | обязательно |  |
| 10.1.2 | Разрешение, не менее | 1600×1050 | обязательно |  |
| 10.1.3 | Яркость, кД/м², не менее | 250 | обязательно |  |
| 10.2 | Объём дисковой памяти, Гб, не менее | 500 | обязательно |  |
| 11. Персональные характеристики автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 11.1 | Графический ЖК монитор | наличие | обязательно |  |
| 11.1.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 19 | обязательно |  |
| 11.1.2 | Разрешение, не менее | 1280×900 | обязательно |  |
| 11.2 | Монитор для просмотра снимков | наличие | обязательно |  |
| 11.2.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 21 | обязательно |  |
| 11.2.2 | Разрешение, не менее | 1600×1200 | обязательно |  |
| 11.2.3 | Яркость, кД/м², не менее | 370 | обязательно |  |
| 11.3 | Объём дисковой памяти, Гб, не менее | 2000 | обязательно |  |
| 12. Общие возможности ПО автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 12.1 | Ведение базы данных пациентов | наличие | обязательно |  |
| 12.1.1 | Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, место работы, наименование контингента и группы риска, номер и название участка, нахождение на контроле патологии | наличие | обязательно |  |
| 12.1.2 | Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, место работы и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям | наличие | обязательно |  |
| 12.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате | наличие | обязательно |  |
| 12.2.1 | Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) | наличие | обязательно |  |
| 12.2.2 | Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям | наличие | обязательно |  |
| 12.3 | Работа с изображениями | наличие | обязательно |  |
| 12.3.1 | Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. | наличие | обязательно |  |
| 12.3.2 | Работа с изображениями и сопутствующей им информацией | наличие | обязательно |  |
| 12.4 | Просмотр и обработка изображений | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1 | Функции визуального анализа: | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.1 | вывод одновременно на просмотровый стол не менее 4 изображений | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.2 | вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.3 | инструмент "линза" с переключаемым увеличением не менее чем в 2 и не менее чем в 4 раза | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.4 | Масштабирование от не более чем 0.25 до не менее чем 4 раз | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.5 | управление яркостью/контрастностью изображения | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1.6 | просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2 | Функции постобработки изображения: | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.1 | автоматическое определение яркости и контраста изображения | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.2 | автоматическая и ручная нормализация изображения | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.3 | гамма-коррекция | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.4 | усиление резкости | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.5 | подчеркивание границ | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.6 | нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2.7 | уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3 | Функции рентгенометрии: | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.1 | измерение размеров | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.2 | измерение расстояний | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.3 | измерение углов | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.4 | измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.5 | измерение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.6 | оценка оптической плотности в заданной точке | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.7 | получение гистограммы изображения/выделенной части изображения | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3.8 | построение профиля яркости вдоль выделенной линии | наличие | обязательно |  |
| 12.5 | Печать изображений | наличие | обязательно |  |
| 12.5.1 | Печать выбранных изображений вместе с аннота-цией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5. | наличие | обязательно |  |
| 12.5.2 | Печать изображений на медицинские термоприн-теры, определенные в системе MS Windows. | наличие | обязательно |  |
| 12.5.3 | Печать от 1 до не менее 4 изображений на одном листе для Windows-принтера. | наличие | обязательно |  |
| 12.5.4 | Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. | наличие | обязательно |  |
| 12.5.5 | Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. | наличие | обязательно |  |
| 12.6 | Составление и печать протоколов по исследованию | наличие | обязательно |  |
| 12.6.1 | Возможность создания до двух протоколов по одному исследованию с раздельным хранением в БД | наличие | обязательно |  |
| 12.6.2 | Наличие шаблонов для создания протоколов исследования с возможностью создавать новые шаблоны без привлечения технических специалистов | наличие | обязательно |  |
| 12.6.3 | Возможность одновременной работы нескольких врачей с разных АРМов по созданию протоколов: выдача предупреждения о том, что исследование взято на описание | наличие | обязательно |  |
| 12.6.4 | Хранение всех заключений в отдельном справочнике заключений с возможностью добавления, редакции, удаления заключения в справочнике без привлечения технических специалистов | наличие | обязательно |  |
| 12.6.5 | Сохранение и печать протоколов исследований на принтер | наличие | обязательно |  |
| 12.6.6 | Сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV | наличие | оптимально |  |
| 12.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: | наличие | обязательно |  |
| 12.7.1 | "Журнал работы аппарата" | наличие | обязательно |  |
| 12.7.2 | "Карта снимков пациента" | наличие | обязательно |  |
| 12.7.3 | "Итоговый отчет" | наличие | обязательно |  |
| 12.7.4 | "Отчет по группе исследований" | наличие | обязательно |  |
| 12.7.5 | "Справка о прохождении R-исследования" | наличие | обязательно |  |
| 12.7.6 | Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) | наличие | обязательно |  |
| 12.7.7 | Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exсel. | наличие | обязательно |  |
| 12.7.8 | Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV. | наличие | оптимально |  |
| 12.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: | наличие | обязательно |  |
| 12.8.1 | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | наличие | обязательно |  |
| 12.8.2 | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие | обязательно |  |
| 12.8.3 | Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R/DVD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие | обязательно |  |
| 12.9 | Поддержка протокола DICOM и интеграция в PACS систему: | наличие | обязательно |  |
| 12.9.1 | Проверка DICOM соединения (Verification as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 12.9.2 | Передача изображений в формате DICOM во внешний архив в формате DICOM (Storage as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 12.9.3 | Печать на DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 12.9.4 | Создание и чтение медицинского диска в формате DICOM на CD/DVD (Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader). | наличие | обязательно |  |
| 13. Функциональные особенности программного обеспечения АРМ рентгенолаборанта |  |  |  |  |
| 13.1 | Управление аппаратом: | наличие | обязательно |  |
| 13.1.1 | Выбор параметров экспозиции оператором в зависимости от комплекции пациента: «худой», «средний», «толстый» | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2 | Пошаговая процедура выполнения исследования/снимка, позволяющая: | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.1 | задать тип и цель исследования | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.2 | выполнить экспозицию | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.3 | считать данные изображения в компьютер | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.4 | выполнить предварительный просмотр изображения | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.5 | сохранить его в архив снимков аппарата | наличие | обязательно |  |
| 13.1.2.6 | автоматически выставить требование на выполнение описания исследования. | наличие | обязательно |  |
| 13.1.3 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУ 2.6.1.2944-11, с учетом типа проекции, возраста пациента. | наличие | обязательно |  |
| 14. Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 14.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. | наличие | обязательно |  |
| 14.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: | наличие | обязательно |  |
| 14.2.1 | Создание нового раздела в справочнике | наличие | обязательно |  |
| 14.2.2 | Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. | наличие | обязательно |  |
| 14.3 | Встроенный программный комплекс выявления атерокальциноза сонных артерий | наличие | обязательно |  |
| 14.4 | Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ): | наличие | обязательно |  |
| 14.4.1 | Автоматический расчет КТИ без участия оператора. | наличие | обязательно |  |
| 14.4.2 | Возможность ручного определения КТИ оператором. | наличие | обязательно |  |
| 14.4.3 | Автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени. | наличие | обязательно |  |
| 14.4.4 | Возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение | наличие | обязательно |  |
| 14.5 | Поддержка DICOM и интеграция с PACS: | наличие | обязательно |  |
| 14.5.1 | Сервис проверки DICOM соединения (Verification as SCP). | наличие | обязательно |  |
| 15. Прочее оборудование |  |  |  |  |
| 15.1 | Кушетка | наличие | обязательно |  |
| 15.2 | Стол | наличие | обязательно |  |
| 15.3 | Кресло | наличие | обязательно |  |
| 15.4 | Тумбочка | наличие | обязательно |  |
| 15.5 | Шкаф для одежды | наличие | обязательно |  |
| 15.6 | Лампа освещения, шт., не менее | 5 | обязательно |  |
| 15.7 | Дежурный светильник | наличие | обязательно |  |
| 15.8 | Облучатель бактерицидный | наличие | обязательно |  |
| 15.9 | Вентилятор вытяжной | наличие | обязательно |  |
| 15.10 | Кондиционер | наличие | обязательно |  |
| 15.11 | Умывальник | наличие | обязательно |  |
| 15.12 | Завеса тепловая (электрическая), шт., не менее | 2 | обязательно |  |
| 15.13 | Тепловая пушка (электрическая) | наличие | обязательно |  |
| 16. Условия поставки |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 18 месяцев | обязательно |  |
| 16.2 | Ввод в эксплуатацию и наладка поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 16.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 16.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 16.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 16.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 16.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 16.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

В случае отсутствия ответов на любой из пунктов медико-технических требований медико-техническая комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает медико-техническим требованиям.

Несоответствие предложенного оборудования необходимым медико-техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

Коммерческие предложения принимаются в форме таблицы указанной ниже.

| № п/п | Наименование заказываемого товара | Заказываемое количество | Наименование предлагаемого товара | Фирма производитель, страна | Ед. измерения (шт., компл.) | Предлагаемое количество | Цена за ед. товара, Евро. | Цена за ед. товара, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |