На сайт:

Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет тендер (газета «Приднестровье» от 28 марта 2018 года)  на поставку флюорографов стационарных для нужд ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи» и ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» в количестве 2 единиц.

| № п/п | Наименование лечебно-профилактического учреждения | Количество флюорографов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи» | 1 ед. |
| 2 | ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» | 1 ед. |

- Участникам тендера в срок до 16:00 часов 06 апреля 2018 года представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР в письменной форме, по адресу: ПМР, MD – 3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 20).

(Для нерезидентов ПМР, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты МЗ ПМР                                                    e-mail: minzdravpmr@idknet.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 5-03-96).

- Ведомственный тендер состоится 12 апреля 2018 года в 10:00 часов                                   в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

- Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1)	полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2)	технические характеристики, предлагаемой медицинской техники;

3)	наличие сертификата соответствия, протокола испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

4)	возможные условия оплаты (предоплата не более 25%, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать обоснование указанной в заявке предоплаты;

5)	условия и срок поставки предмета тендера.

Поставка должна осуществляется в полном объеме согласно спецификации  к договору после поступления предоплаты;

6)	цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

7)	возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

8)	условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств;

9)	перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

10)	наличие лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).

- К коммерческому предложению должны прилагаться следующие документы:

а)	копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б)	копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в)	свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.

- В случае не предоставления указанной информации,                                                          а так же коммерческие предложения в которых отсутствует обязательный перечень документов рассматриваться не будут.

- Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.

Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу медико-технических требований к медицинскому оборудованию:

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.6 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 1.7 | Возможность размещения в одном помещении, как флюорографического аппарата, так и автоматизированного рабочего места лаборанта | наличие | обязательно |  |
| 1.8 | Возможность проведения малодозового профилактического обследования грудной клетки пациента в положении стоя в прямой и боковой проекциях | наличие | обязательно |  |
| 1.9 | Напряжение питающей сети, В | 220 ±10% | обязательно |  |
| 1.10 | Частота переменного тока в сети, Гц | 50 | обязательно |  |
| 1.11 | Сопротивление питающей сети, Ом, не более | 1,5 | обязательно |  |
| 1.12 | Аварийная кнопка «Стоп» для экстренного отключения аппарата от питания | наличие | обязательно |  |
| 2. Рентгенозащитная кабина |  |  |  |  |
| 2.1 | Рентгенозащитная кабина, выполненная из композитных материалов | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1,2 | обязательно |  |
| 2.3 | Подъемник для пациентов | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Размер рентгенозащитного окна в двери кабины, мм, не менее | 356×356 | оптимально |  |
| 2.5 | Свинцовый эквивалент окна, мм, не менее | 2,4 | обязательно |  |
| 2.6 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Переговорное устройство | наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Комплект видеонаблюдения: | наличие | обязательно |  |
| 2.8.1 | видеокамера для контроля пациента, шт, не менее | 2 | обязательно |  |
| 2.8.2 | видеомонитор для контроля пациента | наличие | обязательно |  |
| 3. Рентгеновское питающее устройство |  |  |  |  |
| 3.1 | Мощность питающего устройства, кВт | от не менее 15 до не более 25 | обязательно |  |
| 3.2 | Диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ, не менее | 40 – 125 | обязательно |  |
| 3.3 | Шаг изменения анодного напряжения, кВ, не более | 1 | обязательно |  |
| 3.4 | Максимальная потребляемая мощность от сети (кратковременно), кВА, не более | 4 | обязательно |  |
| 4. Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
| 4.1 | Размер рабочего фокусного пятна, мм, не более | 0,3 × 0,3 | обязательно |  |
| 4.2 | Трубка с вращающимся анодом | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Теплоёмкость излучателя, кДж, не менее | 1200 | обязательно |  |
| 5. Детектор рентгеновского излучения |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип | линейный кремниевый детектор | обязательно |  |
| 5.2 | Размер рабочего поля, мм, не менее | 385 × 385 | обязательно |  |
| 5.3 | Пространственное разрешение, п.л./мм, не менее | 2,2 | обязательно |  |
| 5.4 | Динамический диапазон, измеренный в соответствии с методикой п.6.6 СТО 23-2012-001 «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отн. ед., не менее | 400 | обязательно |  |
| 5.5 | Контрастная чувствительность при дозе 200мкР, %, не более | 1,0 | обязательно |  |
| 5.6 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения при контрастной чувствительности 1%, мкР, не более | 200 | обязательно |  |
| 5.7 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более | 10 | обязательно |  |
| 6. Комплектация программно-аппаратного комплекса |  |  |  |  |
| 6.1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога | наличие | обязательно |  |
| 6.2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта | наличие | обязательно |  |
| 6.3 | Комплект мебели для АРМ рентгенолаборанта (компьютерный стол, стул) | наличие | обязательно |  |
| 6.4 | Комплект мебели для АРМ врача-рентгенолога (компьютерный стол, стул) | наличие | обязательно |  |
| 6.5 | Принтер для печати снимков на термопленке и бумаге | наличие | обязательно |  |
| 6.5.1 | Тип печати: прямая термопечать | наличие | обязательно |  |
| 6.5.2 | Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее | 325 | обязательно |  |
| 6.5.3 | Бумага и термоплёнка для принтера не менее чем по 2 рулона | наличие | обязательно |  |
| 6.6 | Офисный лазерный принтер | наличие | обязательно |  |
| 6.6.1 | Формат бумаги | А4 | обязательно |  |
| 6.6.2 | Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее | 1200 | обязательно |  |
| 6.6.3 | Объём памяти, Мб, не менее | 128 | обязательно |  |
| 7. Общие характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 7.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее | 4096 | обязательно |  |
| 7.2 | Операционная система | наличие | обязательно |  |
| 7.3 | Антивирусное программное обеспечения | наличие | обязательно |  |
| 7.4 | Специализированное программное обеспечение | наличие | обязательно |  |
| 7.5 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии | наличие | обязательно |  |
| 7.6 | Источник бесперебойного питания | наличие | обязательно |  |
| 8. Персональные характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта |  |  |  |  |
| 8.1 | Графический ЖК монитор | наличие | обязательно |  |
| 8.1.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 20 | обязательно |  |
| 8.1.2 | Разрешение, не менее | 1600×1050 | обязательно |  |
| 8.1.3 | Яркость, кД/м², не менее | 250 | обязательно |  |
| 8.2 | Объём дисковой памяти, Гб, не менее | 2000 | обязательно |  |
| 9. Персональные характеристики автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 9.1 | Графический ЖК монитор | наличие | обязательно |  |
| 9.1.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 19 | обязательно |  |
| 9.1.2 | Разрешение, не менее | 1280×900 | обязательно |  |
| 9.1.3 | Яркость, кД/м², не менее | 250 | обязательно |  |
| 9.2 | Монитор для просмотра снимков | наличие | обязательно |  |
| 9.2.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 21 | обязательно |  |
| 9.2.2 | Разрешение, не менее | 1600×1200 | обязательно |  |
| 9.2.3 | Яркость, кД/м², не менее | 370 | обязательно |  |
| 9.3 | Объём дисковой памяти, Гб, не менее | 1000 | обязательно |  |
| 10. Общие возможности ПО автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 10.1 | Ведение базы данных пациентов | наличие | обязательно |  |
| 10.1.1 | Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, место работы, наименование контингента и группы риска, номер и название участка, нахождение на контроле патологии | наличие | обязательно |  |
| 10.1.2 | Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, место работы и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям | наличие | обязательно |  |
| 10.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате | наличие | обязательно |  |
| 10.2.1 | Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) | наличие | обязательно |  |
| 10.2.2 | Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям | наличие | обязательно |  |
| 10.3 | Работа с изображениями | наличие | обязательно |  |
| 10.3.1 | Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. | наличие | обязательно |  |
| 10.3.2 | Работа с изображениями и сопутствующей им информацией | наличие | обязательно |  |
| 10.4 | Просмотр и обработка изображений | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1 | Функции визуального анализа: | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.1 | вывод одновременно на просмотровый стол не менее 4 изображений | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.2 | вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.3 | инструмент "линза" с переключаемым увеличением не менее чем в 2 и не менее чем в 4 раза | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.4 | Масштабирование от не более чем 0.25 до не менее чем 4 раз | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.5 | управление яркостью/контрастностью изображения | наличие | обязательно |  |
| 10.4.1.6 | просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2 | Функции постобработки изображения: | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.1 | автоматическое определение яркости и контраста изображения | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.2 | автоматическая и ручная нормализация изображения | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.3 | гамма-коррекция | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.4 | усиление резкости | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.5 | подчеркивание границ | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.6 | нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера | наличие | обязательно |  |
| 10.4.2.7 | уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3 | Функции рентгенометрии: | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.1 | измерение размеров | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.2 | измерение расстояний | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.3 | измерение углов | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.4 | измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.5 | измерение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.6 | оценка оптической плотности в заданной точке | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.7 | получение гистограммы изображения/выделенной части изображения | наличие | обязательно |  |
| 10.4.3.8 | построение профиля яркости вдоль выделенной линии | наличие | обязательно |  |
| 10.5 | Печать изображений | наличие | обязательно |  |
| 10.5.1 | Печать выбранных изображений вместе с аннота-цией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5. | наличие | обязательно |  |
| 10.5.2 | Печать изображений на медицинские термоприн-теры, определенные в системе MS Windows. | наличие | обязательно |  |
| 10.5.3 | Печать от 1 до не менее 4 изображений на одном листе для Windows-принтера. | наличие | обязательно |  |
| 10.5.4 | Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. | наличие | обязательно |  |
| 10.5.5 | Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. | наличие | обязательно |  |
| 10.6 | Составление и печать протоколов по исследованию | наличие | обязательно |  |
| 10.6.1 | Возможность создания до двух протоколов по одному исследованию с раздельным хранением в БД | наличие | обязательно |  |
| 10.6.2 | Наличие шаблонов для создания протоколов исследования с возможностью создавать новые шаблоны без привлечения технических специалистов | наличие | обязательно |  |
| 10.6.3 | Возможность одновременной работы нескольких врачей с разных АРМов по созданию протоколов: выдача предупреждения о том, что исследование взято на описание | наличие | обязательно |  |
| 10.6.4 | Хранение всех заключений в отдельном справочнике заключений с возможностью добавления, редакции, удаления заключения в справочнике без привлечения технических специалистов | наличие | обязательно |  |
| 10.6.5 | Сохранение и печать протоколов исследований на принтер | наличие | обязательно |  |
| 10.6.6 | сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV | наличие | оптимально |  |
| 10.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: | наличие | обязательно |  |
| 10.7.1 | "Журнал работы аппарата" | наличие | обязательно |  |
| 10.7.2 | "Карта снимков пациента" | наличие | обязательно |  |
| 10.7.3 | "Итоговый отчет" | наличие | обязательно |  |
| 10.7.4 | "Отчет по группе исследований" | наличие | обязательно |  |
| 10.7.5 | "Справка о прохождении R-исследования" | наличие | обязательно |  |
| 10.7.6 | Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) | наличие | обязательно |  |
| 10.7.7 | Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exсel. | наличие | обязательно |  |
| 10.7.8 | Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV. | наличие | оптимально |  |
| 10.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: | наличие | обязательно |  |
| 10.8.1 | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | наличие | обязательно |  |
| 10.8.2 | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие | обязательно |  |
| 10.8.3 | Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R/DVD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | наличие | обязательно |  |
| 10.9 | Поддержка протокола DICOM и интеграция в PACS систему: | наличие | обязательно |  |
| 10.9.1 | Проверка DICOM соединения (Verification as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 10.9.2 | Передача изображений в формате DICOM во внешний архив в формате DICOM (Storage as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 10.9.3 | Печать на DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 10.9.4 | Создание и чтение медицинского диска в формате DICOM на CD/DVD (Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader). | наличие | обязательно |  |
| 11. Функциональные особенности программного обеспечения АРМ рентгенолаборанта |  |  |  |  |
| 11.1 | Управление аппаратом: | наличие | обязательно |  |
| 11.1.1 | Выбор параметров экспозиции оператором в зависимости от комплекции пациента: «худой», «средний», «толстый» | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2 | Пошаговая процедура выполнения исследования/снимка, позволяющая: | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.1 | задать тип и цель исследования | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.2 | выполнить экспозицию | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.3 | считать данные изображения в компьютер | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.4 | выполнить предварительный просмотр изображения | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.5 | сохранить его в архив снимков аппарата | наличие | обязательно |  |
| 11.1.2.6 | автоматически выставить требование на выполнение описания исследования. | наличие | обязательно |  |
| 11.1.3 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУ 2.6.1.2944-11, с учетом типа проекции, возраста пациента. | наличие | обязательно |  |
| 12. Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |  |
| 12.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. | наличие | обязательно |  |
| 12.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: | наличие | обязательно |  |
| 12.2.1 | Создание нового раздела в справочнике | наличие | обязательно |  |
| 12.2.2 | Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. | наличие | обязательно |  |
| 12.3 | Встроенный программный комплекс выявления атерокальциноза сонных артерий | наличие | обязательно |  |
| 12.4 | Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ): | наличие | обязательно |  |
| 12.4.1 | Автоматический расчет КТИ без участия оператора. | наличие | обязательно |  |
| 12.4.2 | Возможность ручного определения КТИ оператором. | наличие | обязательно |  |
| 12.4.3 | Автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени. | наличие | обязательно |  |
| 12.4.4 | Возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение | наличие | обязательно |  |
| 12.5 | Поддержка DICOM и интеграция с PACS: | наличие | обязательно |  |
| 12.5.1 | Получение заданий для врача-рентгенолога на составление R-отчета по исследованию в формате DICOM (General Perpose Worklist as SCU). | наличие | обязательно |  |
| 12.5.2 | Сервис проверки DICOM соединения (Verification as SCP). | наличие | обязательно |  |
| 12.6 | Дополнительная интеграция с внешними информационными системами: | наличие | оптимально |  |
| 12.6.1 | Возможность передачи во внешнюю систему R-отчета по выполненному исследованию посредством электронной почты. | наличие | оптимально |  |
| 12.6.2 | Возможность передачи во внешнюю систему R-отчета по выполненному исследованию посредством http-запроса к web-браузеру. | наличие | оптимально |  |
| 13. Условия поставки |  |  |  |  |
| 13.1 | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 18 месяцев | обязательно |  |
| 13.2 | Монтаж в ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 13.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 13.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 13.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 13.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 13.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 13.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

В случае отсутствия ответов на любой из пунктов медико-технических требований медико-техническая комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает медико-техническим требованиям.

Несоответствие предложенного оборудования необходимым медико-техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

Коммерческие предложения принимаются в форме таблицы указанной ниже.

| № п/п | Наименование заказываемого товара | Заказываемое количество | Наименование предлагаемого товара | Фирма производитель, страна | Ед. измерения (шт., компл.) | Предлагаемое количество | Цена за ед. товара, Евро. | Цена за ед. товара, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |